	不饱和聚酯树脂 粘度测定方法 


	本标准适用于旋转粘度计测定液体不饱和聚酯树脂的绝对粘度。 

1 试样 

1.1 均匀、无气泡、无杂质。 

1.2 数量能满足粘度计测定需要。 

2 仪器和设备 

2.1 旋转粘度计：转筒型或转子型。 

2.2 恒温水浴：控制温度精度为±05℃。 

2.3 温度计：测量范围0～50℃，最小分度值为02℃。 

2.4 容器：应符合粘度计的要求。 

2.5 秒表。 

3 试验步骤 

3.1 选择粘度计的转筒(子)及转速，使测定读数落在满刻度值的20%～90%，尽可能落在45 %～90%之间。 

3.2 把试样装入容器，将温度调到25℃左右，然后把容器放入温度为25±05℃的恒温水浴中(或将试样倒入粘度计的测定容器)，水浴

面应比试样面略高。 

3.3 将粘度计转筒(子)垂直浸入试样中心，浸入深度应符合粘度计的规定，与此同时开始计时。 

3.4 在整个测定过程中，应将试样温度控制在25±05℃，当转筒(子)浸入试样中达8min时，开启马达，转筒旋转2min后读数。读数后

关闭马达，停留1min后再开启马达，旋转1min后第二次读数。 

3.5 每测定一个试样后，应将粘度计转筒(子)等用溶剂清洗干净。 

4 试验结果 

4.1 每个试样测定二次，将读数按粘度计规定进行计算，以算术平均值表示，取三位有效数字。 

4.2 测定结果以帕·秒为单位。 

5 试验报告 

试验报告应包括下列内容： 

a. 试样名称、牌号、编号； 

b. 试样来源、送样日期； 

c. 粘度计名称、型号规格、使用的转筒(子)号数及转速 

d. 测试结果； 

e. 测试人员、测试日期。 

附 录 A 

转筒(子)与转速配合 

(参考件) 

测定常用不饱和聚酯树脂粘度时，可按下表选用转筒(子)及转速： 

________________________________________________________________________________ 

转 粘 NDJ-79型 NDJ-1型 NDJ-2型 

筒 度 旋转式粘度计 旋转式粘度计 旋转式粘度计 

与 计 

转 

速 

转筒(子) 转速 转筒(子) 转速 转筒(子) 转速 

粘度范围 r/min r/min r/min 



Ⅱ单元 

0.2～0.5Pa·s 因子为10的 750 2号 30 DNA 115 

转筒 



Ⅱ单元 

0.6～0.9Pa·s 因子为10的 750 2号 30 DNA 435 

转筒 



Ⅱ单元 

1～2Pa·s 1.0～1.5Pa·s 

因子为10的 750 2号 30 DNC 115 

转筒； 

16.2～2.0Pa·s, 

因子为50的 

转筒 



Ⅱ单元 

2.1～4.0Pa·s 因子为100的 750 2号 6 DNB 435 

转筒 
_______________________________________________________________________________ 

附 录 B 

NDJ-79型旋转式粘度计 

(参考件) 

在工业生产中产品质量检验或样品数量较少的情况下，测定粘度时推荐使用NDJ-79型旋转粘度计。 
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